Załącznik nr 7

| Opis parametrów technicznych wiertarki ortopedycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ………………….…………………………………….………………………………………………………………….. Rok produkcji - ……..………….. typ. …………………………..……..…………… Kraj …..…….…………… Producent/firma - ..........................................………………..…………………………………………………..… |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |
| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PARAMETRY |  |  |
|  | Wiertarka ortopedyczna (wszystkie napędy i elementy zestawu) fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| I. | Napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | Tak Podać model |  |
|  | Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych. | Tak |  |
|  | Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W | Tak |  |
|  | Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, oscylacja uruchamiana za pomocą wciśnięcia dwóch przycisków | Tak |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | Tak |  |
|  | Zakres obrotów - wiercenie min. 0-1200 obr/min; - rozwiercanie min. 0-270 obr/min | Tak |  |
|  | Kaniulacja maksymalna min. 4.25 mm | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 4.63Nm; - rozwiercanie min. 18.3Nm | Tak |  |
|  | -moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści | Tak |  |
|  | Bezszczotkowy silnik napędu - nie wymagający konserwacji i smarowania. | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy napędów IPX9. | Tak |  |
|  | Nasadka typu Jacobs z kluczem 0-6,4mm | Tak |  |
|  | Max prędkość obrotowa: 120/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/18.3 Nm | Tak |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera w zakresie 0.7 – 2.0mm. | Tak |  |
|  | Max prędkość obrotowa: 120/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/18.3 Nm | Tak |  |
|  | Nasadka Hudson Trinkle modyfikowany | Tak |  |
|  | Max. Prędkość obrotowa 1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/18.3 Nm. | Tak |  |
| II | Piła oscylacyjna | Tak Podać model |  |
|  | Dwa tryby pracy (szybki i standard), zakres oscylacji szybki: 0 – 12000 oscylacji/min, zakres oscylacji standard: 0 – 10000 oscylacji/min | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45° | Tak |  |
|  | Wychylenie kątowe ostrza 5° | Tak |  |
|  | Możliwość blokowania przycisków włączania | Tak |  |
|  | Bezszczotkowy silnik napędu - nie wymaga konserwacji i smarowania | Tak |  |
| 6. | Klasa ochronna obudowy napędów IPX9 | Tak |  |
| III | Akumulator Litowo-jonowy – 3 szt | Tak |  |
|  | Akumulator sterylny o napięciu 9,9 V, pojemność nie mniejsza niż 26 Wh | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji – autoklaw, plazma | Tak |  |
| IV | Ładowarka uniwersalna | Tak |  |
| 1. | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do 4 akumulatorów | Tak |  |
| 2. | Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania | Tak |  |
|  | Ekran informacyjny dla każdego modułu ładowania akumulatora wyświetlający informacje: nr sprzętu i wersji oprogramowania ładowarki, komunikaty o błędach, stan techniczny zestawu akumulatorów itp. | Tak |  |
|  | Wskaźniki świetlne – lampki kontrolne dostarczają informacji odpowiedającej danemu modułowi ładowarki, modułu lub zestawu baterii | Tak |  |
|  | Izolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniający komunikację z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwerm Internetu. | Tak |  |
| V | Kontener sterylizacyjny wyposażony w dedykowaną kasetę do ułożenia napędów i nasadek | Tak |  |
| VI | Napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | Tak Podać model |  |
| 1. | Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych. | Tak |  |
| 2. | Silnik napędu sterowany elektronicznie o mocy znamionowej 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W | Tak |  |
| 3. | Bezszczotkowy silnik napędu - nie wymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
| 4. | Klasa ochronna obudowy napędów IPX9 | Tak |  |
| 5. | Zakres obrotów - wiercenie min. 0-1500 obr/min; - rozwiercanie min. 0-500 obr/min | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 3.6Nm; - rozwiercanie min. 18.0Nm | Tak |  |
| VII | Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy od 0.7 – 1.8 mm. | Tak |  |
| 1. | mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji | Tak |  |
| 2. | Prędkość obrotowa: max: 1500 obr./min.; moment obrotowy: 3.6 Nm | Tak |  |
| VIII | Nasadka- piła oscylacyjna | Tak |  |
| 1. | Częstotliwość cykli 0-30 000 cykli/min | Tak |  |
| 2. | Skok ostrza (wychylenie kątowe ostrza) 5° | Tak |  |
| IX | Kontener sterylizacyjny wyposażony w dedykowaną kasetę do ułożenia napędów i nasadek | Tak |  |
| X | Rozwiertaki śródszpikowe | Tak |  |
| 1 | Rozwiertak śródszpikowy #8.0 mm | Tak |  |
| 2 | Rozwiertak śródszpikowy #9.0 mm | Tak |  |
| 3 | Rozwiertak śródszpikowy #10.0 mm | Tak |  |
| 4 | Rozwiertak śródszpikowy #11.0 mm | Tak |  |
| 5 | Rozwiertak śródszpikowy #12.0 mm | Tak |  |
| 6 | Rozwiertak śródszpikowy #13 mm | Tak |  |

Oświadczenia

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....................................				                     ……...........................................................................................

(miejscowość i data )                                               		                                    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej      						                       	                       do reprezentowania Wykonawcy)