## Arkusz1
..........................................
| (pieczęć wykonawcy) | Załącznik nr 5
PARAMETRY GRANICZNE APARATÓW DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH
Producent/firma - .................................... Urządzenie typ - .............................
Wersja konstrukcyjna z roku - ................
Producent/firma - .................................... Urządzenie typ - .............................
Wersja konstrukcyjna z roku - ................
Lp. | Parametry graniczne TAK/NIE | TAK/NIE
1 | Dwa jednakowe analizatory wolnostojące, rok produkcji nie mniej niż 2016 r.
2 | Wszystkie testy wykonywane metodą chemiluminescencji.
3 | Możliwość automatycznej analizy minimum 20 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki.
4 | Maksymalna wydajność analizatora nie mniejsza niż 180 oznaczeń na godzinę. W przypadku zaoferowania dwóch analizatorów, wydajność dotyczy każdego analizatora osobno.
5 | Miejsca odczynnikowe chłodzone (temperatura lodówki od 4 do 12oC). Brak konieczności codziennego chowania odczynników do lodówki zewnętrznej. Możliwość wstawienia do aparatu odczynnika bezpośrednio po wyjęciu z lodówki.
6 | Wszystkie oferowane odczynniki gotowe do natychmiastowego użycia. Dopuszcza się wykonanie czynności dodatkowych przy materiałach kalibracyjnych i kontrolnych, odczynnikach dodatkowych i płynach systemowych.
7 | Wszystkie oferowane odczynniki i kalibratory muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator, za wyjątkiem zestawu do ilościowego oznaczania prokalcytoniny.
8 | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo‐cenowym.
9 | Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey‐Jeningsa)
10 | Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczenia próbek
11 | Możliwość automatycznego wykonywania powtórzeń oznaczeń, tzw. Rerun oraz zlecanie testów dodatkowych.
12 | Materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych
13 | Możliwość dostawiania próbek i odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności pauzowania jego pracy.
14 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych oraz ilości powstałych odpadów.
15 | Jeden rodzaj statywów dla probówek o różnej objętości
16 | Analizator używający jeden rodzaj statywów zarówno dla probówek, kalibratorów i kontroli
17 | Czujnik poziomu cieczy w próbce
18 | Detektor skrzepów próbki badanej
19 | Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku (wydruk ok 35 tys. stron A4/rok ‐ w formularzu cenowym należy wycenić wszystkie akcesoria niezbędne do pracy drukarek: bębny, tonery), skaner kodów kreskowych, komputer i monitor
20 | W zestawie UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku braku napięcia przez min. 30 minut
21 | Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim
22 | Firma zapewni bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania dzierżawy, oraz aktualizację oprogramowania aparatu. W zakresie obsługi wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądów okresowych, wymiana części zamiennych i wszystkich akcesoriów. Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24h od zgłoszenia (w dni robocze). Serwis dostępny 365 dni w roku.
23 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt wykonawcy
24 | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. Dostarczenie surowic kontrolnych do międzynarodowego programu kontroli jakości obejmujących minimum 17 parametrów, oraz dodatkowo kontrola anty‐HBs, Anty‐HCV, HbsAg i HIV.
25 | Aparat i odczynniki muszą posiadać certyfikat CE.
26 | Przedłużenie licencji do programu (modułu) informatyczno‐statystycznego do prowadzenia kontroli jakości BIO‐RAD Unity.
27 | W ramach umowy Wykonawca zorganizuje dwa szkolenia w ciągu roku kalendarzowego w formie ćwiczeń lub warsztatów z zakresu umowy. Termin i program szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy
28 | W ramach umowy należy zapewnić wydruki wyników. Zamawiający wymaga minimum dwóch drukarek laserowych monochromatycznych o prędkości drukowania – minimum 20 stron/minutę. Możliwość jednoczesnego wydruku dwustronnego (duplex) – format A4 i A5. Wykonawca zapewni na własny koszt tonery, bębny do drukarek w ilości niezbędnej do wydruku podanej ilości badań oraz odbierze zużyte tonery i bębny.
29 | Wykonawca dostarczy dodatkowo 2 komputery przenośne o minimalnych parametrach: ‐ monitor minimum 15.6 cali, z powłoką antyrefleksyjna Anti‐Glare‐ wielkość pamięci RAM min. 8 GB (z możliwością rozbudowy do 32 GB); DDR4 (2400 Mhz)‐ procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, min. 6 MB Cache,‐ karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45 wspierająca technologia PXE i WoL‐ dysk min. 256 GB, SSD‐ nominalna rozdzielczość LCD min. 1920 x 1080 pikseli‐ złącza : min. 1 x USB‐C gen.2, 3 x USB‐A‐ zasilacz, stacja dokująca‐ wraz z 2 licencjami na oprogramowanie MS Office.
30 | Zamawiający wymaga uwzględnienia kosztów integracji dwukierunkowej z systemem HIS Eskulap.
31 | W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, Wykonawca zabezpiecza wykonanie badań w laboratorium wskazanym przez zamawiającego. Transport i badania wykonywane na koszt Wykonawcy.
32 | Moduł serwisowy umożliwiający zdalną kontrolę z zewnątrz nad analizatorami, zarządzanie procedurami konserwacji, przeglądów.
33 | Wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki, dostarczony wraz z pierwszą dostawą odczynników (w formie papierowej lub elektronicznej)
34 | Stacja uzdatniania wody pokrywająca zapotrzebowania analizatora/analizatorów w wodę – koszt serwisu stacji oraz materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca
35 | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu tj. certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności i wpis lub zgłoszenie do Rejestru medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE.
Parametry jakościowe dot. analizatora podstawowego
1 | Jednorazowe kuwety pomiarowe | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt.
2 | Średnie zużycie wody przez aparat poniżej 5l/h. | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
3 | Rekalibracja maksymalnie dwupunktowa | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt.
14 | Konieczność stosowania wymiennych końcówek do pobierania próbek, gwarantujących zapobieganie kontaminacji dla testów aHCV, HIV, HBS. | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt.
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.