Załącznik nr 2 do SWZ

| Opis parametrów technicznych diatermii chirurgicznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ……………………………………………………………….……………………………………………..…………… Rok produkcji - ……………..…… typ. ……………………………………… Kraj …………..…….…………….. Producent/firma - ..............……………………………..………………………..…………….………………………… |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SWZ . Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |
| LP. | Opis parametru | Wartość graniczna / wymagana | Oferowany parametr -szczegółowy opis potwierdzający wymagania z kolumny 2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Tak Podać |  |
| 2. | Rok produkcji aparatu – 2024 | Tak Podać |  |
| 3. | Aparat wyposażony w oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz. | Tak |  |
|  | Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18) | Tak |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18) | Tak |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | Tak |  |
|  | Min. 7-calowy ekran dotykowy LCD | Tak |  |
|  | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. | Tak |  |
|  | System wykonujący minimum 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. | Tak |  |
|  | Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): a) panel przedni: - gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1 - gniazdo narzędzia Monopolar 2 - gniazdo bipolarne - gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej, - gniazdo do podłączenia elektrody biernej b) panel tylny: - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej - gniazdo Ethernet (serwisowe) - antena WiFi (serwisowe) - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - gniazdo przewodu sieciowego | Tak |  |
|  | 12. Tryby monopolarne: a) cięcie czyste (cut), b) cięcie mieszane (blend), c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) d) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) e) koagulacja rozpylanie (spray) f) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz g) koagulacja dzielona, możliwość pracy dwóch noży monopolarnych w tym samym czasie | Tak |  |
|  | Tryby bipolarne: a) Niski (moc max. 15W) b) standardowy (moc max. 40W) c) makro (moc max. 95W) d) Funkcja podwójnej energii bipolarnej – możliwość podłączenia dwóch pęset bipolarnych do urządzenia. | Tak |  |
|  | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy. | Tak |  |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. | Tak |  |
|  | Tryb bipolarny moc max. 95 W | Tak |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W | Tak |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W | Tak |  |
|  | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W | Tak |  |
|  | System zamykania naczyń moc max. 350 W | Tak |  |
|  | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W | Tak |  |
|  | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | Tak |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | Tak |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm | Tak |  |
|  | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | Tak |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | Tak |  |
|  | Wizualizacja nastawianej mocy. | Tak |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | Tak |  |
|  | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania ustawień diatermii | Tak |  |
|  | Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami. | Tak |  |
|  | Platforma kompatybilna z urządzeniami do ablacji w zabiegach kardiochirurgicznych. | Tak |  |
|  | Włącznik nożny monopolarny dł. Kabla min 4,0 mb | Tak 1 szt. |  |
|  | Włącznik nożny bipolarny dł. Przewodu min 4,0 mb | Tak 1 szt. |  |
|  | Przewód elektrody biernej wielokrotnego użytku, z klemą , długość przewodu min. 4,5 mb | Tak 1 szt. |  |
|  | Elektroda powrotna uniwersalna , jednorazowa , wodoodporna . | Tak 200 sztuk |  |
|  | Jednorazowa rękojeść | Tak 100 szt. |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych średnicy do 7 mm włącznie , z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia , szczęki typu Merylend, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37 cm, średnica trzonu 5 mm. Kompatybilne z generatorem LigaSure. | Tak 2 szt. |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych średnicy do 7 mm włącznie , z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia , przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości ca. 36 mm, szczęki wygięte pod kątem 14 stopni, o długości spawu 34 mm , aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego , współpracujące z generatorem Liga Sure. | Tak 2 szt. |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych średnicy do 7 mm włącznie , z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia , przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, , o długości ca. 21 cm, szczęki wygięte pod kątem 40 stopni, o długości spawu 20,6 mm , aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego , współpracujące z generatorem Liga Sure. | Tak 2 szt. |  |
|  | Komunikaty w języku polskim. | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia wliczona w cenę urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego wliczone w cenę urządzenia. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....................................

(miejscowość i data )

Informacja dla Wykonawcy:

Opis parametrów technicznych  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpis zaufany/podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.